## Sheet1
项目清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能和基本要求 | 进口/国产
1 | 大孔径模拟CT定位机系统 | 套 | 1 | 包含： 1.大孔径模拟定位CT机系统：≥70cm的真实扫描孔径，且图像质量能够满足临床靶区勾画需求。 2.需要提供第三方的平台配套系统，包括：医用显示器、高压注册器、原厂CTsim系统、CT电子密度模体、CT机质控模体、三维可移动激光灯系统；呼吸控制系统；自动化靶区自动勾画软件平台；医联体合作放疗远程平台开发等，保证日常患者CT定位工作的正常运行以及配合放疗治疗机顺利开展放射治疗。 | 国产
2 | 冷冻手术治疗机 台 | 台 | 1 | 功能： 冷冻治疗：通过冷冻技术，将病变组织迅速冷冻，达到治疗的目的。冷冻治疗可以有效地破坏病变组织的细胞结构，抑制其生长和扩散，从而达到治疗的效果。 精确控制：具备精确的温度控制系统，可以根据患者的具体情况和治疗需求，调节冷冻温度和冷冻时间，以达到最佳的治疗效果。 基本要求： 温度控制系统：冷冻手术治疗机应具备精确的温度控制系统，能够根据患者的具体情况以及治疗需求，调节冷冻温度和冷冻时间，以达到最佳的治疗效果。 探针温度和时间控制：冷冻手术治疗机的探针制冷温度应在-50℃～-89℃之间，探针升降温时间应在开始冷冻后4S内达到探针制冷温度，升温时间则应在停止冷冻后5S内探针头温度达到0℃以上。 显示功能：具有温度和计时显示功能。 | 国产
3 | 眼底OCTA | 台 | 1 | 用于眼底疾病诊断及治疗随访 | 国产
4 | 间接眼底镜 | 台 | 2 | 开展眼底病检查治疗设备 | 国产
5 | 冷冻仪器 | 台 | 1 | 用于开展新技术，对视网膜脱离、眼部肿瘤做冷冻治疗 | 国产
6 | 全自动内镜清洗消毒机 | 台 | 1 | 适用于医疗机构喉镜等的清洗消毒；具备清洗、消毒、自身消毒等功能，短时间内完成全程洗消过程（不含进水时间），快速安全清洗消毒，测漏、酒精干燥、自身消毒、内镜管道注液注气监控、追溯打印等功能；全程智能监控、自动报警、提醒维护保养；消毒液实现洗消空间全覆盖浸泡循环冲洗 | 国产
7 | 电子阴道镜 | 台 | 1 | 1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。2.镜头支持1-60倍连续变倍，可选1-80倍。3.视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)；景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。4.具有DICOM 3.0数据交换接口。5.设备具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息。6.设备使用年限10年。7.设备具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，可供用户扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器。 | 国产